## поз_1
Приложение №15
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Позиция № 1 - Фото-биомикроскоп и електронен диоптромер
№ по ред | Наименование | Описание/изисквания | Мярка | Количество
1 | Фото-биомикроскоп | Основно изискване е да разполага със стандартна бинокулярна, приближаваща Галилеева оптична система, позволяваща по-широк ъгъл, жива картина и голяма прецизност. Софтуерно обезпечаване - връзка с компютър и програма за създаване на архив и възможност за индивидуализиране със снимки от прегледите. Да предоставя възможност за свързване и с допълнителен екран за наблюдение на изображението в реално време. Осветление: Апататът трябва да е оборудван с 2 източника на осветление: 1. 10W LED лампа за по-бяла светлина и контрастен образ - с минимум 10 години гаранция срещу изгаряне; 2. Допълнителен LED светловод за външна светлина при снимките. Тип на биомикроскопа: С осветление отгоре (тип НS). Дължина на шпалта (mm) - 0,3~14. Ширина на шпалта (mm) - 0~14mm (непрекъснато). Проекция на цепката - min 1x. Ротация на цепката: 0°~180°continuous. Диафрагма на апертурата: 12,5х. Разстояние до окото: 0",5",10",15",20". Филтри: Син, зелен, неутрален. Увеличение – тип барабан: Минимум 4 позиции на барабана, с широк обхват на увеличение от 6х до 40х. Окуляри: 12,5х. Поле на наблюдение (mm): 38,5; 24,0; 15,0; 9,0; 6,0 mm. Междупупилна дистанция: от 55 до 80mm. База: 10mm. Вертикално движение: 28mm. Странично движение: 98mm. Движение по дължина: 78mm. Дигитална камера: Да включва интегрирана дигитална камера, предоставяща възможности за по-висока резолюция на изображението от минимум 18 мегапиксела. Размер на изображението: Изображение с висока разделителна способност минимум 10 Мг пиксела, 4.65µm x 4.65µm. Да разполага с вграден жълт филтър за подобряване на изображение при наблюдение, когато се използва флуоресцеин. Трансмисия: IEEE 1394 (6pin). Скорост на трансмисия 400Mbps. Снимане: външно и софтуерно. Контрол: Интегриран джойстик за лесно контролиране и заснемане на снимки и видео с един бутон. Гаранционен срок: не по-малко от 36 месеца, считано от датата на монтажа с вкючени профилактики - минимум 2 (две) профилактики на година с интервал от 6 (шест) месеца. Оторизационно писмо, издадено от фирмата производител. Сертификат или декларация, че предлаганата апаратура притежава CE-маркировка. Сертификат ISO 9001:2008 на производителя или еквивалент. Сертификат ISO 13485:2012 на производителя или еквивалент. Сервизна база на територията на Република България. | брой | 1
2 | Електронен диоптромер | Автоматичен електронен диоптромер с възможност за представяне и принтиране на резултата. Режим на измерване: Цилиндри -,+,±; Призми – с възможност за измерване на базата; Скорост на измерване: мин. 0.016 sec; LED дължинана вълната 630 nm; Измерващ диаметър на лещата: от 9 до 115mm; Контактни лещи - твърди и меки; ABBE стойност 30῀60 (1стъпка); Дължина на вълната: е-Line : 546.07m/ d-line : 587.56 Обхват на измерване: сферична сила 0῀±25.00D; Цилиндрична сила 0῀±10.00D; Градуси на цилиндри 0°῀180° (1°); Сила на добавка 0῀10D; Призмена сила 0῀10∆. Стъпка: Диоптри 0.01/0.125/0.25D; Призми 0.01/0.125/0.25∆; Измерване на прогресивни стъкла: Автоматично измерване с голяма прецизност на далечната и близката зона. Широк обхват на измерване: Диапазон на измерваните диоптри от +25D до -25D и възможност за последователно измерване на множество лещи. Измерване на контактни лещи: Да предлага бързо и прецизно измерване на твърди/меки контактни лещи. Да е с функция за оцветени диоптрични лещи над 50% за допълнително усилване на вълната за по прецизно измерване. Гаранционен срок: не по-малко от 36 месеца, считано от датата на монтажа с вкючени профилактики - минимум 2 (две) профилактики на година с интервал от 6 (шест) месеца. Оторизационно писмо, издадено от фирмата производител. Сертификат или декларация, че предлаганата апаратура притежава CE-маркировка. Сертификат ISO 9001:2008 на производителя или еквивалент. Сертификат ISO 13485:2012 на производителя или еквивалент. Сервизна база на територията на Република България. | брой | 1

## поз_2
Приложение №15
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Позиция № 2 - Пясъкоструйник
№ по ред | Наименование | Описание/изисквания | Мярка | Количество
1. | Професионален пясъкоструйник за зъботехническа лаборатория | Автоматичен апарат с вградена филтърна аспирационна система. Мощност на апарата – максимум до 1500W. Работа с консуматив от 150 до 250 μc. Осветеността на работната камера да е с ниско-волтови светодиодни лампи с оглед на допълнителна безопастност при счупване. Апаратът да разполага с една дюза, разположена в работната камера. Дюзата трябва да е с магнитно закрепване и да дава възможност за лесно преместване от позицията си, което да позволява апарата да се използва за автоматично или ръчно пясъкоструене. Настройката на дюзата да дава възможност за лесна обработка на конструкциите. Работната камера на апарата е необходимо да има обем, достатъчен за едновременна работа с до шест отливки. Вратата на камерната част трябва да е с магнитно заключване, гарантиращо автоматично прекъсване на процеса на пясъкоструене при евентуално внезапно отваряне на работния сектор. Почистване без необходимост от специални инстументи и ключета. Консумация на въздух [l/min]- от 100 до 150 l/min. Налягане на входа (1/4“) - от 4 до 6 bar (0,4 - 0,6). Bместимост/Съдържание - от 7 до 10 кг. Тегло [кг] - от 30,00 до 40,00 максимум Възможно управление при работа с него – с бутон и крачен педал. Инструкции за употреба на български език. Гаранционен срок: минимум 24 месеца. Профилактики в срока на гаранция - минимум 2 (две) на година с интервал от 6 (шест) месеца, считано от датата на пускане в експлоатация. Оторизационно писмо, издадено от фирмата производител. Сертификат или декларация, че предлаганата апаратура притежава CE-маркировка. Сертификат ISO 9001:2008 на производителя или еквивалент. Сервизна базана територията на Република България. | брой | 1

## поз_3
Приложение №15
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Позиция № 3 - Водна баня
№ по ред | Наименование | Описание/изисквания | Мярка | Количество
1 | ВОДНА БАНЯ С 6 НЕЗДА | 6 позиционна водна баня с контрол на температурата. Изработена от неръждаема стомана. Индивидуален независим контролен панел за всяка баня, включващ ключ за пускане, температурен регулатор (градуирана скала в °С) и светлинен индикатор. Нагревателен елемент от неръждаема стомана. Капак от неръждаема стомана за всяко гнездо с редуциращи пръстени Ф 40, 60, 80 и 105 mm. Поддържащ статив за закрепване на различни съдове. Температурен обхват: +5°С над околната ... + 110°С; Стабилност : +- 1°С; Мощност : 2400 W. Тегло: максимум 16 kg. Инструкции за употреба на български език. Гаранционен срок: минимум 24 месеца Оторизационно писмо, издадено от фирмата производител за продажба и сервиз. Сертификат или декларация, че предлаганата апаратура притежава CE-маркировка. Сертификат ISO 9001:2008 на участника или еквивалент. Сертификат ISO 9001:2008 на производителя или еквивалент. Сервизна база на територията на Република България. | брой | 2

## поз_4
Приложение №15
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Позиция № 4 - Дестилатор
№ по ред | Наименование | Описание/изисквания | Мярка | Количество
1 | Дестилатор | Стенен или еквивалент на ДС-4,5.Проиаводителност 4,5л/час. Изпарител: мед (хим.калайдисан). Захранващо напрежение: 220 V. Мощност: 3000 W. Да е придружен с инструкции за употреба на български език. Да разполага с паспорт, с описан начин на монтиране, почистване и съхранение. Гаранционен срок - минимум 24 месеца. Сертификат или декларация, че предлаганата апаратура притежава CE-маркировка. Сертификат ISO 9001:2008 на участника или еквивалент. Сертификат ISO 9001:2008 на производителя или еквивалент. Сервизна база на територията на Република България. | брой | 2

## поз_5
Приложение №15
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Позиция № 5 - Резервни части за хроматографи
№ | Артикул | Описание/характеристики | Мярка | Количество
1. | Спринцовка за течен хроматограф | Спринцовка за течен хроматограф - 50 µl съвместима за работа с инжектор Rheodyne със сменяема игла и връхче на буталото от PTFE (политетрафлуороетилен) – или еквивалент на на кат.№ SG-031820 от каталог на фирма Термо Сайентифик | брой | 1
2. | Електронен умножител | Електронен умножител (Мултиплаер) съвместим за работа с масспектрометър Polaris Q Ion Trap на Газов хроматограф FOCUS GC Thermo Scientific Polaris Q – или еквивалентен на електронен умножител с кат. № p/n 96000-60036 на фирма Термо Сайентифик Гаранционен срок: минимум 3(три) месеца след монтаж | брой | 1
3. | Бутала за помпа | Бутала за помпа съвместими за работа с течен хроматограф на фирма Thermo Electron Corporation,или еквивалент на кат. № А 3102-010 от Термо Сайентифик. Модел на помпата „Spectra System P4000“ Гаранционен срок: минимум 3(три) месеца след монтаж | брой | 2
4. | Семеринги | Семеринги (piston seals) съвместими за работа с помпа на течен хроматограф от фирма Thermo Electron Corporation, или еквивалент на кат. № А 2962-010 от Термо Сайентифик Модел на помпата „Spectra System P4000“ Гаранционен срок: минимум 3(три) месеца след монтаж | брой | 4
5. | Вентили | Вентили (IN CK VALVE и PRES TRANS CK VALVE) съвместими за работа с помпа на течен хроматограф от фирма Thermo Electron Corporation, или еквивалент на кат. № А 3495-010 и кат. № А 3990-010. Модел на помпата „Spectra System P4000“(2 броя/комплект) Гаранционен срок: минимум 3(три) месеца след монтаж | комплект | 1
6. | Капачки | Капачки полипропиленови с тефлонов септум за шишенца с винт: 9 mm Open Top Short Screw Cap, 6 mm hole, cap - color blue, material polipropilene, septum – clear PTFE, blue sil4icone, thickness 1.0 mm- 100бр./оп. | опаковка | 2
7. | Капилярна колона | Капилярна колона съвместим за работа с Газов хроматограф с мас детектор – Trace GOLD TG-SQC GC, с дължина 30 m, вътрешен диаметър 0,25 mm, дебелина на филм 0,25 µm - (или еквивалентна на газ-хроматографска колона с кат. № 26070-1420 от Термо Сайентифик) | брой | 1
8. | Изпарител | Изпарител за течни проби под газов поток, 9-гнездов, със стоманени игли (или еквивалентен на Reacti-Vap Evaporator, кат. № TS-18825 от Термо Сайентифик) | брой | 1
9. | Капилярна тръбичка | Капилярна тръбичка за течен хроматограф – метална (неръждаема стомана, тип 316), 1/16" външен диаметър; 0.005" – вътрешен диаметър | метър | 1
10. | Фитинги и ферули | Фитинги и ферули – метални за течен хроматограф за метална капиляра с диаметър 1/16” | опаковка | 1
11. | Фитинги и ферули | Фитинги и ферули – РЕЕК за течен хроматограф за метална капиляра с диаметър 1/16” | опаковка | 1
12. | HPLC колона Accucore XL C18 | HPLC колона Accucore XL C18, размер 150x4.6mm, 4 um частици с твърдо ядро, 80 Å размер на порите, 7% съдържание на въглерод, pH обхват: 1 – 11 (или еквивалентна на HPLC колона с кат. № 74104-154630 от Термо Сайентифик) | брой | 1
13. | Предколонки Accucore XL C18 | Предколонки Accucore XL C18, размер 10x4.6mm, 4 um частици с твърдо ядро, 80 Å размер на порите, 7% съдържание на въглерод, pH обхват: 1 – 11 (или еквивалентни на предколони с кат. № 74104-014001 от Термо Сайентифик) | опаковка | 1
14. | Държач за предколона Accucore XL C18 | Държач за предколона Accucore XL C18, размер 10x4.6mm (или еквивалентен на държач за предколони с кат. № 850-00 от Термо Сайентифик) | опаковка | 1
Забележка: Да бъде включен монтаж за т.2, т.3, т.4 и т.5.

## поз_6
Приложение №15
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Позиция № 6 - Медицинско устройство за автоматичен запис на DICOM изследвания върху CD/DVD
№ по ред | Наименование | Описание/изисквания | Мярка | Количество
1. | Медицинско устройство за автоматичен запис на DICOM изследвания върху CD/DVD и пълноцветен печат на етикет върху носителя | Устройството трябва да разполага с минимум 2 броя записващи устройства и възможност за поставане на минимум 100 броя CD или DVD. Разделителна способност - минимум 4800 DPI. Необходимо е да поддържа режими на работа: автоматичен/ръчен запис. Производителността трябва да е с минимален обхват минимум 30 CD/час и 15 DVD/час. С възможно управление чрез web интерфейс и чуствителен на допир монитор. Видът и броя на мастилниците е необходимо да бъдат с цветови обхват - Cyan, Magenta, Yellow, Black. Да поддържа мрежова връзка на 10/100/1000 Ethernet. Да разполага с възможност за връзка с други системи в точва число за изтегляне на изследвания от PACS система за архив. Да дава възможност за запис на немедицинска информация и данни, чрез разпознаване на устройството по компютърна мрежа. Апаратът да бъде придружен с инструкции за употреба на български език. Гаранционен срок: минимум 12 месеца. Еднократна swap подмяна при проблем в рамките на 24 часа. Оторизационно писмо, издадено от фирмата производител. Сертификат или декларация, че предлаганата апаратура притежава CE-маркировка Сертификат ISO 9001:2008 на участника или еквивалент. Сертификат ISO 13485:2012 на производителя или еквивалент. Сервизна база на територията на Република България. | брой | 1

## поз_7
Приложение №15
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Позиция № 7 - Сух стерилизатор (сушилня)
№ по ред | Наименование | Описание/изисквания | Мярка | Количество
1 | СУХ СТЕРИЛИЗАТОР (СУШИЛНЯ) | Обем на камерата: минимум 32 l, максимум 36 I. Температурен обхват: от +5 °C над стайната до +300 °C. Резолюция: 0.1°C до 99.9°C, 0.5°C над 100°C; за действителната температура 0.1°C Естествена циркулация. Камера и корпус от неръждаема стомана. PID Микропроцесорен контрол. TFT цветен дисплей с touch-контрол Самостоятелен дисплей за задаване на температура, позиция на вент. отвор, време и др. Програмируем таймер от 1 минута до 99 дни . Функция - зададеното време да започва да тече при достигане на зададената температура Температурен сензор Pt100 клас А. Самодиагностична система. Двойна защита против прегряване. Една полица. Интерфейс за мрежова връзка. Калибрационен сертификат +160°C. Захранване: 230 V (+/- 10%), 50/60 Hz / approx. 1.600 W Инструкции за употреба на български език. Гаранционен срок - минимум 36 месеца. Профилактики в срока на гаранция - минимум 1 (една) на година, считано от датата на доставка. Сертификат или декларация, че предлаганата апаратура притежава CE-маркировка. Сертификат ISO 9001:2008 на участника или еквивалент. Сертификат ISO 9001:2008 на производителя или еквивалент. Сервизна база на територията на Република България. | брой | 1

## поз_8
Приложение №15
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Позиция № 8 - Прецизна (електронна) везна
№ по ред | Наименование | Описание/изисквания | Мярка | Количество
1 | ПРЕЦИЗНА (ЕЛЕКТРОННА) ВЕЗНА | Обхват - 2000 гр. Точност: 0,1 гр. Възпроизводимост: 0,1 гр. Линейност: ± 0,2 г. Външна калибровка. Блюдо от неръждаема стомана. Размер на блюдото: 130х130 мм Избор между следните мерни единици: kg, g, gn, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, ct, mo, lb, oz, tol LCD дисплей. С възможност за претегляне на живи животни. Да разполага с кука за теглене под везната. Възможност за работа на батерии. GLP протокол. RS 232 интерфейс Захранване: 230V/50Hz Инструкции за употреба на български език. Гаранционен срок: минимум 24 месеца. Профилактики в срока на гаранция - минимум 1 (една) на година , считано от датата на доставка. Сертификат или декларация, че предлаганата апаратура притежава CE-маркировка. Сертификат ISO 9001:2008 на участника или еквивалент. Сертификат ISO 9001:2008 на производителя или еквивалент. Сервизна база на територията на Република България. | брой | 7